	科室民主管理小组签字（每页签）：

                                                             日期：



采购招标文件
1  项目需求

（一）货物总清单

	序号
	采购计划编号
	项目名称
	数量
	单位
	备注
	预算限额（万元）

	1
	
	流式细胞仪
	1
	套
	接受进口
	60


（二）货物清单明细
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	流式细胞仪主机
	1
	台

	2
	488nm激光器
	1
	套

	3
	637nm激光器
	1
	套

	4
	密码狗
	1
	个

	5
	电脑工作站
	1
	套

	6
	细胞成像系统
	1
	套

	7
	4X物镜
	1
	个

	8
	10X物镜
	1
	个

	9
	20X物镜
	1
	个

	10
	聚光器挡板：
	1
	个


注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 
2、具体技术要求
说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按《技术规格偏离表》中的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。

“▲”所标参数为重要参数；
“★”为不可偏离参数，若有偏离，将导致初审不通过。
	设备名称
	招标技术要求

	
	1、主要功能：用于对细胞、颗粒等的分析，可用于细胞凋亡、细胞周期、各类免疫学分型、囊泡检测、微颗粒检测、细胞因子检测、藻类分类计数、病毒细菌区分等分析功能；在微量及超微量细胞分析、微小颗粒（亚细胞组份）、药物开发、蛋白组学、细胞及组织工程研究等方面有更为高端广泛应用；

	
	2、光学系统：

	
	★2.1、配置固态平顶光斑激光器非高斯分布激光器，激发波长分别为488nm(激光功率≥100mW)、637nm(激光功率≥100mW) 为保证最佳的激发效率激光功率不得低于此参数；要求所有激光器平行排列，以便空间立体激发，避免共线干扰；

	
	2.2、配备9个独立光学检测器：其中散射光检测器2个，荧光检测器7个； 

	
	2.3、采用插拔式滤光片设计，使用者可根据实验需求定制、更换滤光片；

	
	▲2.4、荧光信号收集须采用行业通用、性能稳定可靠的光电倍增管检测器（PMT），同时每个检测器电压都可独立调节, 用户可根据自己的样本调节电压;

	
	2.5、激光器无预热延迟，具有自动关闭功能从而延长使用寿命；

	
	2.6、每个激光器都有聚焦透镜，通过光纤连接到激光器接口。

	
	3、液流系统：

	
	▲3.1、采用最新更精确的注射泵定量进样，无需辅助微球直接进行绝对计数；

	
	★3.2、样本流速六档可调，最小上样量≥12.5ul/min，最大上样流速1000ul/min；

	
	3.3、进样方式：支持流式管以及多种规格的EP管进样；

	
	▲3.4、可选配No-Wash No-LyseFilter配套元件支持无需裂解红细胞和洗脱红细胞的全血样本分析；

	
	▲3.5、清洗液和关机液内置于机器内，一键式开关机，清洗消毒程序自动进行,仪器内储存溶液全部配置液位传感器，以监测液面位置

	
	4、性能检测指标：

	
	4.1、荧光检测灵敏度：FITC ≤ 80 MESF, PE ≤ 30 MESF, APC ≤ 70 MESF；

	
	▲4.2、数据获取速率：≥35,000 events/秒；最大电子速度：≥65,000个/秒；

	
	▲4.4、双重聚焦技术，确保在高达1000 μL /min流速时，检测PI染色微球CV< 3.0%）；

	
	5、电子软件系统：

	
	5.1、最多收集事件：单个样本两千万（2×107）个细胞或颗粒数据；

	
	5.2、每个参数可同时采集Area、Height和Width脉冲信号，可消除粘连细胞的干扰；

	
	5.3、可同时设定4个阈值，阈值能设置在任意参数上，可去除非目标信号的干扰；

	
	5.4、数据输出FSC 3.0和FSC 3.1格式，兼容FlowJo等第三方分析软件；

	
	5.5、信号动态线性范围：6个对数阈（6-decades for log parameters）；

	
	6、电脑系统：

	
	 台式电脑工作站一台，Windows 10操作系统，Intel® CoreTM i7处理器，32 GB内存，23英寸平板显示屏。

	
	7、成像系统：

	
	▲7.1、无目镜设计一体化设计，机身小巧，可放置在安全柜及超净台内使用；

	
	7.2、光学系统：无限校准光学系统；45mm等焦距离的RMS螺纹物镜；

	
	7.3、光源：透射光LED（5万小时寿命），可调强度，无需预热预冷，即开即用；

	
	7.4、照相机：高灵敏CMOS彩色照相机，≥300万像素；

	
	7.5、载物台：可选固定或机械载物台，机械载物台配有X-Y轴控制和容器支架适配框；

	
	7.6、LCD显示器：12.1英寸彩色；显示分辨率1024 × 768像素；倾斜度可调；

	
	7.7、图像采集：内置成像软件通过机身机械按钮和鼠标屏幕操作共同完成采集和存储功能；

	
	7.8、获取的图像：24位彩色TIFF, BMP和JPG；2048 × 1536像素；


三、商务需求

★为不可偏离参数，若有偏离，则视为“所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求”，将导致初审不通过。

	序号
	目录
	商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	维修及维护服务
	★1）整机免费保修期3年，终身维修，时间自验收合格之日起算。

	
	
	2）保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。

	
	
	3）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。

	
	
	4）投标人负责货物的终身维修，保证 5 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。

	
	
	▲5）投标人提供的仪器设备的设计使用年限必须≥5年。【设计年限需提供相关证明材料进行佐证】

	
	
	▲6）投标人提供的仪器设备的生产日期必须在一年半内生产。【生产日期需提供承诺书（格式自拟）】

	2
	质量保证
	在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：

A、年开机率在90-95%之间按一赔 二 延长保修期.

B、年开机率在85-90%之间按一赔 五 延长保修期

C、年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。

注：年开机率（日历日）

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价
	1）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。

	
	
	2）保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前 5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。

	
	
	3）采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。

	
	
	4）设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。

	
	
	5）投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。

	
	
	▲6）仪器配套封闭试剂及耗材需在深圳市卫生耗材阳光采购平台上注册，并承诺提供深圳市内最低供货价。【提供深圳市卫生耗材阳光采购平台上注册证明和承诺函（格式自拟）】，若无封闭试剂及耗材，则无需提供。

	（三）其他商务要求

	1
	交货要求
	★1）签订合同之日起 60 日历日内交货。

	
	
	2）投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。

	
	
	3）提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检证明文件。

	2
	运输、安装和验收
	1）投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。

	
	
	2）采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。

	
	
	3）投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。

	
	
	4）由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。

	3
	培训
	中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

	4
	知识产权
	1）投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。

	
	
	2）采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

	5
	付款方式
	合同签订后，乙方按规定缴纳合同总金额5%的履约保证金；货到指定地点、验收合格并提供全额发票后，甲方向中标人支付全款；设备验收合格后，乙方向甲方申请退回该履约保证金，甲方收到申请审核同意后，无息返还乙方的履约保证金。因乙方原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。

	6
	违约责任
	1）如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。

	
	
	2）中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

	
	
	3）投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 十 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。

	
	
	4）中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 1的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。

	
	
	5）违约金先从由中标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。

	7
	其他
	投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

	8
	项目（产品）要求
	★8.1投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件，原件备查。

	
	
	★8.2若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件，原件备查；若所投产品为国产产品，则无需提供。


备注：
1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。 
2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。
3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。

PAGE  
- 6 -

